附件

环境空气自动监测站验收评审表

站点名称：

建设单位：

运管单位：

验收单位：

年     月     日

表1                  基本情况

| 站点名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 站点地址： |  |  |
| 经纬度 | 经度： | 纬度： |
| 安装单位 |  |  |
|  | 联系人： | 联系电话： |
| 设备厂家 |  |  |
|  | 负责人： | 联系电话： |
| 运维单位 |  |  |
|  | 负责人： | 联系电话： |
| 试运行单位 |  |  |
| 试运行时间 | 起： | 止： |
| 主要系统名称及型号 |  |  |
| 备注： |  |  |

表2            站房验收评审表

| 项目 | 具体要求 |  | 是否符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是√ | 否× |
| 点位周边情况 | 监测仪器监测点周围没有阻碍环境空气流通的高大建筑物、树木或其他障碍物 |  |  |  |
|  | 从监测点到附近最高障碍物之间的水平距离，是否至少为该障碍物高出采样口垂直距离的两倍以上 |  |  |  |
|  | 监测点周围建设情况是否稳定 |  |  |  |
|  | 监测点是否能长期使用，且不会改变位置 |  |  |  |
|  | 监测点是否地处相对安全和防火措施有保障的地方 |  |  |  |
|  | 监测点附近是否没有强电磁干扰 |  |  |  |
|  | 监测点附近是否具备稳定可靠的电源供给 |  |  |  |
|  | 监测点的通信线路是否方便安装和检修 |  |  |  |
|  | 监测点周边是否有便于出入的车辆通道 |  |  |  |
| 采样口位置情况 | 采样口距地面的高度是否在（3～20）m范围内 |  |  |  |
|  | 在采样口周围270°捕集空间范围内环境空气流动是否不受任何影响 |  |  |  |
|  | 采样口离建筑物墙壁、屋顶等支撑物表面的距离是否大于1m |  |  |  |
|  | 采样口是否高于实体围栏至少0.5m以上 |  |  |  |
| 一般要求 | 站房面积不小于15m2 |  |  |  |
|  | 站房室内地面到天花板高度不小于2.5m |  |  |  |
|  | 站房室内地面距房顶平台高度不大于5m |  |  |  |
|  | 站房是否有防水、防潮、隔热、保温措施 |  |  |  |
|  | 站房是否有符合要求的防雷和防电磁干扰设施 |  |  |  |
|  | 站房排气口离站房内地面的距离是否在20cm以上 |  |  |  |
|  | 监测站房应配备通往房顶的Z字型梯或旋梯 |  |  |  |
|  | 站房内环境条件：温度：（15～35）℃；相对湿度：≤85%；大气压：（80～106）kPa |  |  |  |
| 配电要求 | 站房供电系统是否配有电源过压、过载保护装置 |  |  |  |
|  | 站房内是否采用三相五线供电，分相使用 |  |  |  |
|  | 站房内布线是否加装线槽 |  |  |  |
| 辅助设施 | 空调 | 空调机出风口未正对仪器和采样管 |  |  |
|  |  | 空调是否具有来电自启动功能 |  |  |
|  | 配套设施 | 站房是否配备自动灭火装置 |  |  |
|  |  | 站房是否安装有带防尘百叶窗的排气风扇 |  |  |
| 仪器设备安装 | 仪器安装完成后，后方空间是否大于等于0.8m |  |  |  |
|  | 加热器与采样总管的连接应牢固，加热温度一般控制在（30～50）℃ |  |  |  |
|  | 采样总管是否竖直安装 |  |  |  |
|  | 采样总管与屋顶法兰连接部分密封防水 |  |  |  |
|  | 采样总管接地良好，接地电阻应小于4Ω |  |  |  |
|  | 分析仪器与支管接头连接的管线长度不应超过3m |  |  |  |
|  | 分析仪器与支管气路之间安装孔径不大于5μm聚四氟乙烯滤膜 |  |  |  |
|  | 分析仪器的排气口应通过管线与站房的总排气管连接。 |  |  |  |
| 需提供的资料： 1、站房平面布置图 2、站房施工图 3、安装仪器开孔图 4、防雷验收检测报告。 |  |  |  |  |

表3              仪器设备验收记录表

表3-1  PM10、PM2.5监测系统验收记录表

| 仪器名称： |  |  |  | 仪器编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装日期： |  |  |  | 验收日期： |  |  |  |  |
| 性能指标验收 |  |  | 监测结果 |  |  | 是否符合要求 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 是 | 否 | 备注 |
| 流 量 测 试 | PM10 |  | 每一次测试时间流量变化（%） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24h平均流量变化（%） |  |  |  |  |  |
|  | PM2.5 |  | 标准流量计平均值（L/min） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 仪器流量平均值（L/min） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均流量偏差（%） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 流量相对标准偏差（%） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均流量示值误差（%） |  |  |  |  |  |
| 标准膜重现性 |  |  | 标准膜重现性（%） |  |  |  |  |  |
| 颗粒物K值 |  |  | 仪器菜单有无修正系数K设置功能 |  |  |  |  |  |
| 联网验收 |  |  | 联网证明： |  |  |  |  |  |
| 相关制度、记录和档案验收 |  |  | 技术文档、设备操作和使用制度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量保证和质量控制计划 |  |  |  |  |  |
| 安装调试及试运行 |  |  | 设备安装调试报告、试运行报告 |  |  |  |  |  |

表3-2  气态污染物监测系统验收记录表

| 仪器名称： |  |  | 仪器编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装日期： |  |  | 验收日期： |  |  |  |
| 性能指标验收 | 监测结果 |  |  | 是否符合要求 |  |  |
|  |  |  |  | 是 | 否 | 备注 |
| 示值误差 | SO2 |  |  |  |  |  |
|  | N02 |  |  |  |  |  |
|  | 03 |  |  |  |  |  |
|  | C0 |  |  |  |  |  |
| 24h零点漂移 | SO2 |  |  |  |  |  |
|  | N02 |  |  |  |  |  |
|  | 03 |  |  |  |  |  |
|  | C0 |  |  |  |  |  |
| 24h 80%量程漂移 | SO2 |  |  |  |  |  |
|  | N02 |  |  |  |  |  |
|  | 03 |  |  |  |  |  |
|  | C0 |  |  |  |  |  |
| 联网验收 | 联网证明： |  |  |  |  |  |
| 相关制度、记录和档案验收 | 设备操作和使用制度 |  |  |  |  |  |
|  | 设备质量保证和质量控制计划 |  |  |  |  |  |
| 安装调试及试运行 | 设备安装调试报告、试运行报告 |  |  |  |  |  |

表四 验收结论

验收组验收结论： 验收专家组长（签字：）

表五 验收组成员表

|  | 姓名 | 单位/职务 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |